山东寿光检测集团有限公司便携式挥发性有机物气体分析仪及配套软件平台采购项目

询 价 函

项目编号：2022002

采  购  人：山东寿光检测集团有限公司

日      期：二〇二二年七月

询价函

根据有关法律、法规和规章的规定，山东寿光检测集团有限公司 以询价采购方式，对山东寿光检测集团有限公司便携式挥发性有机物气体分析仪及配套软件平台采购项目进行采购，现将有关事项说明如下：

一 、供应商资格要求：

- 供应商须为具备本项目生产或销售能力的国内独立企业法人或其他组织；

- 递交投标文件截止时间前供应商在“信用中国”未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，在“信用寿光”未列入社会法人严重失信黑名单（通过“信用寿光”、“信用中国”查询相关主体信用记录）；

- 本项目不接受联合体报价。

二、供应商须知：

1、供应商报价只允许有一个方案，一次性书面报价。多方案、多报价的将不被接受。

2、报价函及相关文件装订成册，一式两份，正本一份，副本一份，合并于一个包装袋内，包装密封，且在密封处加盖单位公章。

3、报价函需在2022年07月26日9时30分前递交至寿光市东升路1266号山东寿光检测集团903室。逾期送达的或者未送达指定地点的，不予受理。

三、项目概况及技术要求：

1、项目概况

主要采购内容及技术要求如下：

（一）用途及应用范围

便携式挥发性有机物气体分析仪及配套软件平台可满足以下标准：

1.《《石化企业泄漏检测与修复工作指南》；

2.《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》HJ 733-2014；

3.《石油炼制工业污染物排放标准》GB 31570-2015；

4.《石油化学工业污染物排放标准》GB 31571-2015；

5.《合成树脂工业污染物排放标准》GB 31572-2015；

6.《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）；

7.《挥发性有机物无组织排放控制标准》 GB 37822-2019；

8.《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》 HJ 1230-2021等。

（二）仪器及配套软件平台特点和主要功能

- 便携式挥发性有机物气体分析仪主要功能

- 仪器的量程应能满足相关控制标准中的标准浓度限值的测定要求，且其分辨率应保证在排放标准中泄漏控制浓度或标准浓度限值的±2.5％范围内可读。

- 仪器必须具有防爆安全性并通过防爆安全检验认证,防爆等级符合化工场所的要求；

- 分析仪连续工作时长：电量与氢气大于等于10小时；

- 仪器（标准配置，不加延长采样管线）响应时间不超过 10s；

- 配置能提供持续流量的电动采样泵。在安装用于保护仪器的玻璃棉塞或过滤器的采样探头的顶端测得的采样流量应在（0.10～3.0)L/min 范围内。

- 软件平台主要功能

- 数据的储存、导入、导出、修改、分析，图片的储存、导入、导出、修改，检测任务单的生成以及泄漏点统计、延迟修复点等各种统计、分析、汇总；具有按物质类型上报、数据查询、统计管理、信息上报等功能；

- 检测全过程使用电子信息化模式，LDAR信息管理平台、仪器、手操间可实现上传数据、下载工单、维修查询等直接数据互通，完全使用无纸化操作。

- 提供的项目管理软件系统的内容、格式、功能等要符合国家、地方政府环保部门要求。

以上技术要求为基本要求，可以高于或等同本要求。文件中参数部分如果涉及到品牌、型号等，仅表示采购人对该产品的技术功能配置和功能描述，并不表明该标的被指定，而是仅供供应商参考；供应商提供的产品必须是正规厂家生产的品牌产品。

# 便携式挥发性有机物气体分析仪及配套软件平台采购清单

| 序号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 携式挥发性有机物气体分析仪 | 配套FID检测器 | 套 | 1 |  |
| 2 | 软件管理平台 | 数据管理系统、检测APP、建档助手 | 套 | 1 |  |

四、交货期及地点

交货期：自合同签订之日起14日历天内供货、调试、交付使用。

交货地点：采购人指定地点。

五、质保期及售后服务要求

1、质保期要求：1年，包修的内容和范围按国家三包规定执行。

2、售后服务要求：

（1）质保期内按照国家标准及行业规范实施售后“三包”。

（2）在质保期内发现的由于货物本身的原因造成故障或损坏,成交供应商应免费修复,无法修复的应免费更换。质保期内,维修、更换等所需一切支出(包括技术人员旅费等支出)由成交供应商负责；质保期内免费上门服务,并承诺相关方案及保障措施。

（3）在质保期内除采购人为使用不当造成的破坏、损坏外,出现的任何质量问题，供应商以优良的服务态度、便利、快捷的方式立即响应,对于质保期内出现的产品质量问题或出现突发及应急情况,1小时内作出响应,4小时内到现场进行维修或更换，因设备损坏造成24小时内无法修复的,设备维修期间由成交供应商提供备用件；因成交供应商技术原因无法修复的,设备损坏期间, 采购人有向成交供应商追究损坏期间造成任何事件承担责任及赔偿损失的权利。根据上述内容, 成交供应商须提供其技术服务队伍情况,方案中包含售后机构地址、售后响应时间、培训计划、技术支持、应急预案。

（4）成交供应商须保障采购人在使用该设备及配套平台时或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专 利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控,成交供应商须与第三方交涉,并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用(含律师费)。如采购人因此而遭致损失的,成交供应商应赔偿该损失。

六、质量及验收要求

1、质量要求：所有产品均应达到国标或行业标准以上标准,且提供及时技术支持及维修维护。供应商提供产品须为原厂生产的符合国家质量检测标准的全新产品,有产品出厂合格证书,符合采购文件要求。配套平台要有效的与设备连接对应完好，不等出现卡顿，平台数据无法相应的情况。

2、验收要求

（1）当产品达到采购人指定的现场后，采购人和中标人依据货物供应清单共同对设备及配套平台进行检验，并对产品的数量、品质、平台功能进行逐项检查。验收时如发现短缺、破损、满足不了检测要求，采购人有权要求中标人立即负责更换。符合国家有关质量检测标准，具有该产品合格证、试验报告、产品的样本说明书。

（2）产品经过双方检验认可后签署验收报告，产品免费质保期自验收合格之日起算。

（3）供应商有承诺延长保修期的，执行新的保修期。保修期间出现问题，由中标人免费予以维修，维修后仍不能正常使用的，免费更换。质保期过后，应仍提供良好、优惠的技术支持，保证充足的备件供应（备品备件市场价高于响应文件中所报价格的，按响应文件的价格收费，否则按市场价收费，无人工费等其它费用）。

（4）产品经过验收合格后签发《仪器设备验收单》。由于产品质量等造成某些指标达不到要求，允许中标人更换或进行修复，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件。

七、其他

1、所投产品如有产品介绍相关彩印页，可放入响应文件中。

2、供应商应对本项目的询价文件响应情况进行说明,若有偏差须在响应文件《技术参数偏离表》中予以说明；若没有,应注明“无偏离”字样。

3、供应商需自行勘察现场，供应商总报价及各项综合单价均已包括但不限于完成该项目的车辆供货成本、运输、仓储、包装、管理、保管、设备检定校准费、其他保险、利润、税金、服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用、售后服务等合同明示或暗示的全部费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用,并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为本次招标所必备的项目或遗漏项目,采购人将一律视为已包括在其报价中,在合同执行中将不予考虑。

八、付款方式

供货完成，经采购人验收合格后付中标款的90%，剩余10%作为质保金，质保期结束后全部付清。付款时，供应商出具正规增值税发票。

九、成交原则：

1、在符合采购需求、质量和服务的前提下，确定报价最低的供应商作为成交供应商；若出现两家或两家以上报价最低且相等时，则采用抽签的方式确定成交供应商。

2、本项目控制价：130000元，供应商投标报价不得超过控制价，否则作废标处理。

十、项目联系方式：

采购单位：山东寿光检测集团有限公司

联系电话：16606385069

1、报价函（格式）

致：山东寿光检测集团有限公司

- 经研究我公司愿以人民币            元（大写：     元）的报价承担山东寿光检测集团有限公司便携式挥发性有机物气体分析仪及配套软件平台采购项目采购等全部内容。

- 2、如我方成交，我方承诺按询价文件的规定按期、按质、按量完成服务任务。

3、如我方成交，我方保证按要求确定人员到位，严格执行有关技术规范、标准。

4、我方保证报价文件中所提供的资料数据的真实性、合法性、有效性，并同意采购人保留在合同签署前对其进行验证的权力。

供应商：                 (公章)

法定代表人或其委托代理人：                  (签字或盖章)

单位地址：

联系人：

联系电话：

日期：         年      月        日

- 2、法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月     日

经营范围：

姓名：        性别：      系           （供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：     年    月    日

（附身份证复印件）

3、法人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我       系          的法定代表人，现授权委托          为我公司签署 山东寿光检测集团有限公司便携式挥发性有机物气体分析仪及配套软件平台采购项目报价文件的唯一法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的报价文件的内容及依据谈判结果所签署的合同。

委托代理人无权转委托，特此委托。

代理人：(签字)          性别：

身份证号：               职务：

供应商：                （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

授权委托日期：   年   月   日

（附身份证复印件）

4、货物清单报价表

- 项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价 （元） | 品牌 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 元（大写： 元） |  |  |  |  |  |  |

注: 1、此表格除技术参数、品牌生产厂家外其他须按磋商文件提供清单内容填写，技术参数、品牌生产厂家等信息供应商根据情况尽量予以细化。

2、所有报价均用人民币表示,报价精确到小数点后2 位。

3、此表投标报价合计开标一览表中的报价必须一致，否则做废标处理。

供应商名称：                     (电子签章或盖章)

法定代表人：                (签字或电子签章或盖章)

日      期：      年    月     日

- 5、公司营业执照

- 其他提供的资料

- 7、服务保障措施

- （格式自拟）

- 产品质量及性能；

供货计划及售后服务；